附件1：

大庆市第三医院脑涨落图仪项目

一、技术参数：

1.电压测量:允差±10%。

2.时间间隔:允差±5%。

3.幅频特性:1Hz-30Hz偏差不超过+5%~-30%。

4.噪声电平:折合到输入端的噪声电平≤5μVp-p。

5.共模抑制比:≥85dB。

6.脑电放大器EEG具备≥16脑区电极佩戴纠错功能。

7.具有对放大器参数进行设置、更改的功能。

8.具有对脑电信号实时显示、回放、缩放。

9.具有对脑电信号进行分析处理的功能:包括神经递质柱状分布图、a波竞争图和熵值、脑功能评价图、原始脑电图，功率谱图，S谱图和全脑地形图。

10.大脑分区定位功能:≥16脑区，报告至少能打印16个脑区S谱线(系)及分布图,直观呈现六个神经化学递质:谷氨酸(GLu)、y-氨基丁酸(GABA)、5-羟色胺(5-HT)、乙酰胆碱(ACh)、去甲肾上腺素(NE)、多巴胺(DA)和三个受体:兴奋递质3、兴奋递质6、抑制递质13的常值和实测值。

11.具备彩色柱状神经化学递质定性分布图，用不同颜色代表不同状态，并标明相应数值。

12.根据患者病情，采集脑波周期分为5-18分钟。

13.可储存、阅读记录的图像。

14.具有用户管理和病历管理功能，可以浏览已有病例、建立新的病例和删除已有病例。

15.具有预览、缩放和打印分析报告的功能，所有报告具备导出 PDF 格式，支持医院化通讯，且为满足医院需求打印可选择A4与B5两种格式。

16.具备对智力、情感控制力、心理素质、记忆力的自动评估功能。

17.移动式台车，基座内配有隔离变压器，最大限度阻断交流和静电干扰，保证EE G超低频率采集不失真。具备外用电子设备升级换代及维修便利的功能。

其他要求:

- 18.数据分析处理系统:电脑一台，显示器≥23 寸一台，彩色激光打印机一台。

- 19.具备多种方式与HIS/LIS对接，承担接口费用。

二、项目整体要求：

1、整机保修三年。

2、单个产品中*条款必须满足，否则投标无效，非*条款3条以上（含3条）不满足的投标无效。

3、验收程序：按照采购公告中项目需求及技术参数要求内容逐条验收。

4、装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

5、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

6、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

附件2：

供应商报名承诺函

**公司参加大庆市第三医院院内采购项目谈判，项目名称：***项目，项目编号：**。本次投标所提供的资料、授权真实有效；投标所提供的产品均满足甲方采购项目需求及技术参数要求，如资料虚假产生的一切后果及法律责任由**公司承担。

法定代表人签字：

***公司（盖章）

*年*月*日